- Техническое задание

Наименование услуги: Проверка защитной эффективности боксов микробиологической безопасности (БМБ).

Срок выполнения работ, оказания услуг: с момента заключения контракта в течение 40 рабочих дней

Перечень оборудования:

| № п/п | Наименование оборудования, серийный номер | Класс бокса | Адрес местонахождения оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | БАВп-01-«Ламинар-С»-1,2 , 220.120.2989 | 2 | г.Челябинск, ул.Румянцева, Медгородок, 11 корпус КДЛ л-ия ( отделение бак. Лаборатории) |
| 2 | БАВп-01-«Ламинар-С»-1,2 , 220.120.3077 | 2 |  |
| 3 | БАВп-01-«Ламинар-С»-1,2 , 220.120.207 | 2 |  |
| 4 | БАВп-01-«Ламинар-С»-1,2 , 2512614 | 2 |  |
| 5 | БАВп-01-«Ламинар-С»-1,2 , 2512726 | 2 |  |
| 6 | БАВп-01-«Ламинар-С»-1,2 , 2512721 | 2 |  |
| 7 | УФ-бокс ПЦР (Biokom) | ПЦР |  |
| 8 | БАВ-ПЦР-«Ламинар-С», № 164 | ПЦР |  |
| 9 | БОВ -001-АМС (вариант СЛШ), | 2 |  |
| 10 | БАВп-01-«Ламинар-С»-1,2, 27.12.786 | 2 |  |

Требования к качеству работ:

Содержание, порядок и правила проведения работ устанавливаются эксплуатационной документацией на изделие, ГОСТ Р ЕН 12469-2010 «Биотехнология. Технические требования к боксам микробиологической безопасности» и п.2.3.33. СП 1.3.2322-08 «Безопасность работы с микроорганизмами III- IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней», СП 1.3.3118-13 "Безопасность работы с микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)».

Перечень работ по техническому обслуживанию.

1. Проверка общего состояния бокса:

- проверка идентификационных данных бокса;

- проверка установки бокса на месте эксплуатации;

- проверка целостности конструкции бокса;

- проверка механизма открывания/закрывания переднего стекла.

2. Проверка подключения бокса к коммуникациям:

- проверка подключения бокса к электрической сети;

- проверка работоспособности системы управления бокса;

- проверка работоспособности систем аварийной сигнализации бокса (при наличии).

Проверка защитной эффективности боксов микробиологической безопасности (БМБ), эксплуатационных характеристик  ПЦР-боксов в соответствии:

| Тип оборудования |  | Перечень проверок |  | Метод проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| БМБ II класса |  | - проверка средней скорости входящего потока воздуха |  | Методика измерений. Определение средней скорости входящего потока воздуха через прямоугольный рабочий проём бокса микробиологической безопасности II класса по ГОСТ Р ЕН 12469-2010 с использованием способа уменьшения рабочего проёма. № ФР.1.29.2014.17829 в ФИФ или метод СП 1.3.3118-13, Приложение 10, п. 10.2.3. |
|  |  | - проверка средней скорости и однородности нисходящего потока воздуха |  | ГОСТ Р ЕН 12469-2010, Приложение G.3.2.1. |
|  |  | - проверка защитной эффективности (целостности) установленных НЕРА фильтров |  | ГОСТ Р ЕН 12469-2010 Приложение D ГОСТ Р ИСО 14644-3-2007, Приложение B.6.4 |
|  |  | - проверка направлений движения потоков воздуха |  | ГОСТ Р ЕН 12469-2010, Приложение H.3 |
| ПЦР-бокс | -проверка энергетической освещенности УФ-С излучением |  | ГОСТ Р 8.759-2011 |  |

Обязательные требования к исполнителю:

- наличие лицензии на деятельность по техническому обслуживанию медицинской техники (на основании требования Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»);

- наличие выписки из реестра аккредитованных лиц (аттестат аккредитации) в национальной системе по аккредитации (Росаккредитация) (на основании ст.42 Федерального закона от 30.03.99 N 52-ФЗ О Санитарно-эпидемиологическом благополучии населения) с областью аккредитации, включающей перечень проверок, указанный в техническом задании;

- наличие у сотрудников исполнителя обучения по Безопасности работы с микроорганизмами III-IV группы патогенности (согласно п 2.2.1 СП 1.3.2322-08 «Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней»).

В случае необходимости при наличии технической возможности Исполнитель проводит настройку скорости воздушных потоков в боксах.

По результатам работ исполнитель выдает заказчику акт выполненных работ, протокол проверки на каждую единицу оборудования.

Исполнитель выполняет работы своими силами и средствами. Исполнитель гарантирует, что услуги оказываются квалифицированными специалистами, имеющими специальную подготовку и все необходимые для оказания услуг инструменты и контрольно-измерительные приборы. Копии документов, подтверждающих квалификацию специалистов, свидетельства о поверке используемых средств измерения предоставляются в составе протоколов проверки.